INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

#### Dycal®

Materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia, kontrastowy na zdjęciu RTG.

DYCAL jest materiałem chemoutwardzalnym na bazie wodorotlenku wapnia.

Nie zakłóca polimeryzacji materiałów kompozytowych i akrylu.

Dostęny  jest w dwóch rodzajach opakowań:   w tubkach i opakowaniu ciśnieniowym.

# SKŁAD CHEMICZNY

Pasta baza

1,3 butylenoglykoldiscalicylan

tlenek cynku

fosforan wapnia

wolframian wapnia

barwniki zawierające tlenek żelaza

###### Pasta katalizator

wodorotlenek wapnia

N-etylo/p-toluoen sulfonaminowy

tlenek cynku

dwutlenek tytanu

stearynian cynku

barwniki zawierające tlenek żelaza (kolor zębiny)

# WSKAZANIA

Bezpośrednie ipośrednie pokrycie miazgi.

Ochronny podkład pod materiały wypełniające ,cementy i inne materiały podkładowe

# PPZECIWWSKAZANIA

## Nadwrażliwość na sulfonamidy lub inne składniki materiału

# EFEKTY UBOCZNE

Może dojść do reakcji alergicznej u osób nadwrażliwych na sulfonamidy

# NEGATYWNE INTERAKCJE Z INNYMI MATERIAŁAMI

Produkty na bazie acetonu działają niekorzystnie na materiały oparte na wodorotlenku wapnia. 
Należy ograniczyć kontakt tych produktów z linerami zawierającymi wodorotlenek wapnia

APLIKACJA

Dozowanie

Nanieść na kartonik do mieszania równe ilości bazy i katalizatora (1,17:1,00g).

Stosując opakowanie ciśnieniowe dozowanie odbywa się poprzez boczny nacisk na końcówkę opartą o kartonik do mieszania. Końcówka jest na początku pusta, dlatego w czasie pierwszego użycia należy odczekać kilka sekund aż pierwsza porcja materiału zostanie wyciśnięta. Nie należy próbować zmiany czasu wiązania materiału przez zwiększanie lub zmniejszanie ilości użytego katalizatora. Produkt został opracowany tak, 
aby zawsze zachowywał stały czas pracy, nawet w zmienionych nieco proporcjami warunkach.

### Mieszanie

Materiał należy energicznie zarabiać stosując na przykład specjalny instrument typu aplikator Dycal aż do uzyskania jednolitego koloru i konsystencji. Nie należy zbyt intensywnie mieszać. Aby osiagnąć maksymalną długość czasu pracy zarabianie materiału powinno trwać 10 sekund.

### Aplikacja

Materiał przenieść do ubytku i rozprowadzić po jego dnie do uzyskania warstwy odpowiedniej grubości za pomocą instrumentów z końcówką w postaci metalowej kuleczki lub Dycal aplikatora. Bardzo szybkie przeniesienie materiału do ubytku pozwala na lepsze wykorzystanie jego płynnej konsystencji do precyzyjnej  aplikacji zanim jeszcze rozpocznie się proces wiązania. Opracowany ubytek powinien być osuszony. Należy unikać pozostawienia materiału na brzegach ubytku. Należy unikać stosowania jednorazowo zbyt dużych porcji materiału.

### Reakcja wiązania

Zmieszany materiał wiąże  na papierowym kartoniku w czasie od 2,5 do  3,5 min. (w temperaturze 23 ºC 
w warunkach względnej wilgotności wynoszącej 50%). W warunkach jamy ustnej ze względu na wyższą temperaturę i inną wilgotność, czas wiązania jest krótszy. Zwiększona wilgotność i podwyższona temperatura powodują skrócenie czasu wiązania i co za tym idzie czasu pracy. Odwrotnie, zmniejszona wilgotność 
i niska temperatura będą wpływać hamująco na czas pracy i wiązania. Nadmiar materiału należy dokładnie usunąć z miejsc retencyjnych i z brzegów ubytku za pomocą ostrego ekskawatora lub wiertła.

# PRZECHOWYWANIE

Zarówno opakowania ciśnieniowe ,jak i tubki muszą być zawsze dokładnie zamykane po użyciu. Materiał powinien być przechowywany w temperarturze pokojowej lub niższej. Opakowanie ciśnieniowe po użyciu nie może być przebijane lub palone. W podwyższonej temperaturze przyśpieszony jest proces separacji stałej 
i płynnej fazy pasty bazy. Obniżenie temperatury do poziomu temperatury pokojowej przed użyciem powoduje odwrócenie tego zjawiska.

# NUMER SERYJNY I DATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny powinien być wymieniany we wszelkiej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu. Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

# UWAGI SPECJALNE

1. 	Materiał przeznaczony do stosowania przez lekarzy stomatologów.

2. 	Pasta katalizator Dycal zawiera wodorotlenek wapnia. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą 
i oczami. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu materiał należy spłukać dużą ilością wody, szczególnie w sytuacji, gdy chodzi o śluzówki oczu (skontaktować się natychmiast z lekarzem okulistą).

3. 	Pasta baza Dycal zawiera 1,3 butylenoglykoldisalicylan, który jest związkiem drażniącym dla skóry 
i oczu. W przypadku kontaktu z oczami przepłukac obficie dużą ilością wody i skontaktować się natychmiast z lekarzem okulistą. W sytuacji podrażnienia skóry, miejsce bezpośredniego kontaktu przemyć wodą z mydłem.

##### OPAKOWANIA

Opakowanie ciśnieniowe CFC-free Pressure Packs :

611.07.002                  opakowanie podstawowe ,kolor ivory

1x 29g bazy

1x 26g katalizatora

kartoniki do mieszania

Opakowanie w tubkach :

611.05.501                  opakowanie podstawowe ,kolor ivory

1x 13g bazy

1x 11g katalizatora

kartoniki do mieszania

611.06.501                  opakowanie podstawowe ,kolor dentine

1x 13g bazy

1x 11g katalizatora

kartoniki do mieszania

### PRODUCENT					PRZEDSTAWICIEL

DENTSPLY DeTrey GmbH

## DENTSPLY Caulk		              	Oddział Warszawa

## 38 West Clarke Avenue				ul. Filtrowa 43/2

P.O. Box 359			              	02-057 Warszawa

Milford DE 19963-0359				tel.: (022) 825 40 71

### USA						Fax:(022) 825 45 59

### Św. Rej. M.Z. nr 10660/M/96